新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒

（荧光PCR法）

【产品名称】

新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

【包装规格】

规格A：大包装：24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒；分管包装：24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒。

规格B：大包装：24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒。

【预期用途】

本试剂盒用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子、痰液样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。

本试剂盒检测结果应结合流行病学史、临床表现、其他实验室检查等进行综合分析，作出诊断。

该产品在使用上应当遵守新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。

开展新型冠状病毒核酸检测，应符合新冠病毒样本采集和检测技术相关指南的要求，做好生物安全工作。

实验操作人员应接受过基因扩增或分子生物学方法检测的专业培训，具备相关的实验操作资格，实验室应具备合理的生物安全防备设施及防护程序。

【检测原理】

本试剂盒采用PCR方法结合荧光探针检测技术，以新型冠状病毒2019-nCoV核酸ORF1ab、N基因保守区域为靶区域，分别设计特异性引物及荧光探针，对新型冠状病毒2019-nCoV RNA进行检测。

本试剂盒用于检测新型冠状病毒2019-nCoV ORF1ab和N基因的探针分别为一寡核苷酸，探针两端分别标记一个报告荧光基团FAM（或ROX）和一个淬灭荧光基团BHQ。当探针完整时，荧光基团发射的荧光被淬灭基团吸收；PCR扩增时，聚合酶的5’-3’外切酶活性将特异性结合在靶序列上的探针进行酶切，使得荧光基团与淬灭荧光基团分离，独立的荧光基团发出荧光信号并被荧光监测系统读取，即每扩增一条DNA链，就有一个荧光分子形成，实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。同时在体系中加入内标（HEX或VIC通道）引物探针，实现对待检测样本取样、RNA的逆转录及PCR反应扩增效率等过程的全程监控。

【主要组成成分】

表1  规格A大包装试剂盒组成成分

| 组分 | 主要组成成分 | 规格（24人份/盒） | 规格（48人份/盒） | 规格（96人份/盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-nCoV PCR反应液 I | 逆转录酶、Taq酶、Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×1管 | 840μL/管×2管 | 840μL/管×4管 |
| 2019-nCoV PCR反应液 II | ORF1ab、N、RNase P特异性的引物、探针 | 80μL/管×1管 | 160μL/管×1管 | 320μL/管×1管 |
| - nCoV阳性对照品 | 含有2019-nCoV目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 阴性对照品 | 样本保存液、RNase P目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×1管 | 500μL/管×2管 | 500μL/管×4管 |

表2  规格A分管包装试剂盒组成成分

| 组分 | 主要组成成分 | 规格（24人份/盒） | 规格（48人份/盒） | 规格（96人份/盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-nCoV PCR反应液 I | 逆转录酶、Taq酶、Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 32μL/管×3条8连排管 | 32μL/管×6条8连排管 | 32μL/管×12条8连排管 |
| 2019-nCoV PCR反应液II | ORF1ab、N、RNase P特异性的引物、探针 | 80μL/管×1管 | 160μL/管×1管 | 320μL/管×1管 |
| 2019-nCoV阳性对照品 | 含有2019-nCoV目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 阴性对照品 | 样本保存液、RNase P目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 15μL/管×3条8连排管 | 15μL/管×6条8连排管 | 15μL/管×12条8连排管 |

表3  规格B大管包装试剂盒组成成分

| 组分 | 主要组成成分 | 规格（24人份/盒） | 规格（48人份/盒） | 规格（96人份/盒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-nCoV PCR反应液 I | 逆转录酶、Taq酶、Tris缓冲液、Enhancer、dNTPs、MgCl2等 | 840μL/管×1管 | 840μL/管×2管 | 840μL/管×4管 |
| 2019-nCoV PCR反应液 II | ORF1ab、N、RNase P特异性的引物、探针 | 80μL/管×1管 | 160μL/管×1管 | 320μL/管×1管 |
| 2019-nCoV阳性对照品 | 含有2019-nCoV目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 阴性对照品 | 样本保存液、RNase P目的片段的假病毒 | 600μL/管×2管 | 1200μL/管×2管 | 1800μL/管×2管 |
| 呼吸道样本处理液 | 碱溶液 | 500μL/管×1管 | 500μL/管×2管 | 500μL/管×4管 |
| 反应增强剂（25×） | BSA等 | 50μL/管×1管 | 100μL/管×1管 | 200μL/管×1管 |

注：1.规格A适用于ABI7500、BIO-RAD CFX96、Gentier 48E，规格B适用于COYOTE® Flash20；2.不同批号试剂盒中各组分不得互换使用。

其他可能用到但本试剂盒不提供的相关使用试剂：

（1）采样拭子：使用合成纤维（如聚丙烯纤维）或植绒拭子头的塑料柄采样拭子。

（2）拭子样本保存液、采样管：卡尤迪样本保存液（苏锡械备20190148号）、友康MT0301病毒采样试剂盒（京械注准20182400236）、卡尤迪一次性使用病毒采样管（苏锡械备20200109号、苏锡械备20200181号、苏锡械备20220059号）。

（3）痰液样本消化液：Thermo Fisher公司的痰消化液（Sputasol）（国械备20140121）。

【储存条件及有效期】

-20±5℃的避光条件，有效期12个月。

反复冻融次数不得超过4次。开瓶后2～8℃保存不得超过4天。

生产日期和使用期限：见标签。

【样本要求】

- 适用样本类型：咽拭子、痰液。

- 样本采集对象

新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者，其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者。

- 采样拭子、保存液、采样管的要求

3.1 拭子选择：取样拭子应为头部为合成聚丙烯纤维头或植绒拭子头的塑料杆拭子，不推荐使用棉拭子和木柄。

3.2 拭子样本保存液、采样管：咽拭子样本采集，推荐使用卡尤迪样本保存液（苏锡械备20190148号）、友康MT0301病毒采样试剂盒（京械注准20182400236）、卡尤迪一次性使用病毒采样管（苏锡械备20200109号、苏锡械备20200181号、苏锡械备20220059号）。

3.3 痰消化液：推荐使用Thermo Fisher痰消化液（Sputasol）（国械备20140121），不推荐使用蛋白酶K。

- 样本采集

4.1咽拭子：用聚丙烯纤维或植绒拭子头的塑料杆拭子，擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，将拭子头浸入含病毒保存液的管中，尾部弃去，旋紧管盖。

4.2深咳痰液：要求病人深咳后，将咳出的痰液收集于采样管中。

- 样本保存

标本采集后应尽快检测。在2～8 ℃条件下保存不超过5天，在-20±5℃条件下可保存1年，-70℃及以下至少保存2年，反复冻融不得超过4次。

【适用仪器】

本试剂盒适用于ABI 7500实时荧光定量PCR仪、BIO-RAD CFX96实时荧光定量PCR仪、Gentier 48E全自动医用PCR分析系统、COYOTE® Flash20实时荧光定量PCR仪。

【检验方法】

- 扩增试剂准备

1.1 （适用于大包装方式）

从试剂盒中取出2019-nCoV PCR反应液I、2019-nCoV PCR反应液II、2019-nCoV 阳性对照品、阴性对照品和呼吸道样本处理液，待其充分融化后，振荡混匀，快速离心5-10秒。根据该次实验所要检测待测样本数（n），先取（n+2）×32μL 2019-nCoV PCR反应液I、（n+2）×3μL 2019-nCoV PCR反应液II混合，振荡混匀后，以35μL/份分装于PCR反应管中，压紧管盖后备用。开封后剩余试剂放入-20±5℃存储。

表4  试剂配制表

| 试剂 | - nCoV PCR 反应液I | 2019-nCoV PCR 反应液II | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用量 | 32μL | 3μL | 35μL |

1.2 （适用于分管包装方式）

从试剂盒中取出（n+2）管2019-nCoV PCR反应液I（8联排管）、2019-nCoV PCR反应液II、2019-nCoV 阳性对照品、阴性对照品，待其充分融化后，振荡混匀，快速离心5-10秒后，打开8联排管盖，在每个8联排管中加入3μL 2019-nCoV PCR反应液II，盖紧管盖后备用。建议该实验过程中8联排管应在零度冰浴条件下进行。推荐6个样本、1个阳性对照品与1个阴性对照品进行一次实验或8个样本进行一次实验。开封后剩余试剂放入-20±5℃存储。

- 样本处理

2.1 咽拭子样本处理（用于大包装方式）

咽拭子样本处理：取n+2份，15μL/份呼吸道样本处理液分装于离心管或PCR管中，然后取n份，每份15μL洗脱有待测样本的洗脱液/保存液加入到分装有呼吸道样本处理液的管中，振荡混匀或充分吸打混匀。

试剂盒中的阳性对照品与阴性对照品采用同咽拭子样本相同的处理方式。

注意：吸取待检样本时，尽量避免吸取粘稠部分的样本。

2.2咽拭子样本处理（适用于分管包装方式）

针对采用病毒保存液取样的样本：打开分装有呼吸道样本处理液（8联排管）管盖，然后取每份15μL洗脱有待测样本的保存液加入到呼吸道样本处理液（8联排管）中，盖紧管盖备用。

注意：吸取待检样本时，尽量避免吸取粘稠部分的样本。

- 2.3 痰液样本处理：首先对痰液样本进行液化处理，将痰液样本与痰消化液按照1:1的比例混合、充分混匀。然后取n份，每份15μL/份DNase&RNase-free ddH2O分装于离心管或PCR管中，然后取液化处理后的痰液样本每份5μL加入到分装有DNase&RNase-freeddH2O的管中，振荡混匀或充分吸打混匀。

- 加样

在分装有反应液的PCR反应管中分别加入15μL处理后的待检样本（处理后的咽拭子样本或经液化处理与稀释后的痰液样本）、处理后阴性对照品和处理后2019-nCoV阳性对照品。压紧管盖，瞬时离心。

- PCR扩增

  - 将PCR反应管放入荧光定量PCR仪内，记录加样顺序。设置荧光定量PCR仪的程序：

- 反应参数1:

下表中反应程序仪器参数设置适用于ABI7500、BIO-RAD CFX96

表5  仪器参数设置

| 阶段 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 42℃ | 5分钟 | 1个循环 |
| 2 | 预扩增 | 95℃ | 10 秒 | 15个循环 |
|  |  | 50℃ | 15秒 |  |
| 3 | 预变性 | 95℃ | 1分钟 | 1个循环 |
| 4 | 扩增与荧光收集 | 95℃ | 10秒 | 30个循环 |
|  |  | 55℃ | 30秒*（收集荧光） |  |

ABI 7500仪器上Passive Reference设置为none。

- 反应参数2：适用于Gentier 48E

表6  仪器参数设置

| 阶段 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 42℃ | 5分钟 | 1个循环 |
| 2 | 预扩增 | 96℃ | 5 秒 | 15个循环 |
|  |  | 50℃ | 10秒 |  |
| 3 | 扩增与荧光收集 | 96℃ | 5秒 | 30个循环 |
|  |  | 55℃ | 10秒*（收集荧光） |  |
|  |  | 72℃ | 1秒 |  |

- 反应参数3：适用于Flash20 快速程序

本试剂盒的每份PCR反应液中添加2μL COYOTE®快速反应增强剂（Flash Enhancer Buffer（25×）），适配Flash20 快速程序，实现约30分钟出结果。

在Flash20软件操作界面中选择程序“SARS-CoV-2 V1”，反应程序是预先设置在仪器中，可以通过按下Flash20用户界面上的一个按钮来启动。

1）进入Flash20操作软件后点击“SARS-CoV-2 V1”

2）按照反应管放入的对应模块，录入样本编号等信息；

3）点击开始实验按钮启动检测；

4）检测反应结束后，软件界面上呈现各模块扩增曲线与各通道Ct值，通过试剂盒判定标准，确定对应样本检测基因的检测结果。

表7  Flash20快速程序参数

| 阶段 |  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆转录 | 42℃ | 3分钟 | 1个循环 |
| 2 | 预扩增 | 96℃ | 3 秒 | 15个循环 |
|  |  | 55℃ | 5 秒 |  |
| 3 | 扩增与荧光采集 | 96℃ | 3 秒 | 30个循环 |
|  |  | 55℃ | 10秒*（收集荧光） |  |

  - 选择FAM通道检测ORF1ab基因；选择ROX通道检测N基因；选择HEX或VIC通道检测内标。

  - 质量控制

阴性对照品：FAM通道和ROX通道Ct值显示为Undetermined（ABI 7500）、N/A或NaN（CFX96）、“-”或0.000（Gentier 48E）、无（Flash20）且无明显扩增曲线，HEX（或VIC）通道Ct值≤20.00且有明显的指数期扩增。

阳性对照品：FAM通道、ROX通道Ct值≤20.00且有明显的指数期扩增。

在阳性对照、阴性对照和内标实验结果均符合上述标准的情况下，实验有效。

另外，根据实验结果，对于Flash20机型，在11小时内20轮实验，每批试剂可只做一次2019-nCoV阳性对照品与阴性对照品的质控，无需在每轮实验中进行2019-nCoV阳性对照品与阴性对照品的检测。

【阳性判断值】

利用ROC曲线法确定本试剂盒的参考Ct值如下：

| 检测荧光通道 | 检测基因 | 阳性判定值 | 判定结果解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAM | ORF1ab | 27 | 待检样本的Ct值≤27.00为阳性，否则为阴性。 |
| ROX | N | 27 | 待检样本的Ct值≤27.00为阳性，否则为阴性。 |
| HEX（或VIC） | RNP内标基因 | 27 | 待检样本的Ct值≤27.00为阳性，否则为阴性。 |

【检验结果的解释】

综合分析仪器给出的各项数据，设定合理阈值（Threshold）和基线（Baseline），使仪器给出正确结果。结果分析时分别针对FAM、ROX和HEX（或VIC）三个通道单独进行判断。

在质控品正常的情况下，结果判断如下：

当FAM通道、ROX通道各自通道对应Ct值≤阳性判定值且扩增曲线有明显指数增长期时，则对用通道检测结果判读为阳性结果；当Ct值>阳性判定值或显示为Undetermined（ABI 7500）、N/A或NaN（CFX96）、“-”或0.000（Gentier 48E）、无（Flash20），判读为阴性结果。

表8  样本检测结果判定

| 序号 | FAM 通道 | ROX 通道 | HEX （或VIC） 通道 | 结果判读 | 检测结果解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | +/- | ORF1ab基因阳性； N基因阳性； | 新型冠状病毒2019-nCoV阳性 |
| 2 | + | - | +/- | ORF1ab基因阳性； N基因阴性； 建议重新处理样本复检 | 复检后至少有一个基因阳性，则判定新型冠状病毒2019-nCoV阳性；否则判定为阴性 |
| 3 | - | + | +/- | ORF1ab基因阴性； N基因阳性； 建议重新处理样本复检 | 复检后至少有一个基因阳性，则判定新型冠状病毒2019-nCoV阳性；否则判定为阴性 |
| 4 | - | - | + | ORF1ab基因阴性； N基因阴性； | 新型冠状病毒2019-nCoV阴性 |
| 5 | - | - | - | 结果无效*； 建议重新取样检测 | / |

注:“+”代表阳性、“-”代表阴性、“+/-”代表可为阳性或阴性。

*对于阳性样本及病毒培养物，内标检测结果不作要求，可为阳性或阴性（“+/-”结果）；对于阴性样本，其内标检测应为阳性，若其内标检测为阴性，则该样本的检测结果无效，应查找并排除原因，并对此样本重新采样，进行重复实验。

【检验方法的局限性】

- 本试剂检测结果，应结合患者临床症状及其他相关医学检查结果进行综合分析，不得单独作为依据。

2. 关于假阴性结果可能性分析

2.1样本采集、转运及处理不合理，以及样本中病毒滴度过低，均有可能导致假阴性结果。

2.2 检验的病毒核酸出现序列变异时，存在假阴性风险。

2.3 由于新型冠状病毒2019-nCoV突发，其最适样本类型及感染后最佳采样时间未经验证，如果同一患者分次、多部位采集样本，可能会降低假阴性结果。

3. 关于假阳性结果可能性分析

样本的采集、转运及处理不合理，以及实验室环境污染、试剂污染、样本交叉污染，均可能导致假阳性结果。

4. 不同病程、不同阶段患者的样本阳性率不一致。

【产品性能指标】

1. 阳性符合率：检测2019-nCoV核酸检测试剂国家参考品中的阳性参考品P1～P7，阳性符合率为100%；检测企业阳性参考品P1～P14，P1～P14为ORF1ab基因与N基因阳性，阳性符合率均为100%。

2. 阴性符合率：检测2019-nCoV核酸检测试剂国家参考品中的阴性参考品N1～N22，阴性符合率为100%；检测企业阴性对照品N1～N14，检测结果均为阴性，阴性符合率均为100%。

3. 参考品精密度：

分别在适用机型ABI7500与Flash20上，检测2019-nCoV核酸检测试剂国家参考品中的精密性参考品（R1:20稀释），重复测定10次，检测结果为阳性，且对应荧光通道的Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5.0%。

分别在适用机型ABI7500与Flash20上，检测企业精密度参考品R1、R2，各重复测定10次，R1和R2均为阳性，且对应荧光通道的Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5.0%。

4. 最低检出限：本试剂盒的最低检测限为4×102copies/mL。

检测2019-nCoV核酸检测试剂国家参考品中的灵敏度参考品，S1～S3均为阳性。

5.样本包容性：

三批试剂盒在四种适用机型（ABI 7500、BIO-RAD CFX96、Gentier 48E和Flash20实时荧光定量PCR仪）进行最低检测限的验证，每批试剂重复检测20次。每批试剂盒分别对10例咽拭子和10例痰液最低检测限浓度样本中的ORF1ab和N基因检测结果均能达到90%~95%阳性检出率，符合最低检测限标准的要求。

选取具有不同时间和区域特征性的20个含2019-nCoV病毒的咽拭子样本和20个含2019-nCoV病毒的痰液样本，使用三批试剂盒在四种适用机型上对每个样本进行10次重复检测，三批试剂盒在四种适用机型（ABI 7500、BIO-RAD CFX96、Gentier 48E和Flash20实时荧光定量PCR仪）上的检测Ct值的CV均小于10%。

6.特异性：

本试剂盒与感染部位相似或者感染症状相似的其他病毒和细菌等其它相关病原体[冠状病毒HKU1/NL63/229E/OC43/SARS/MERS，H1N1（新型甲型H1N1流感病毒（2009）、季节性H1N1流感病毒、H3N2、H5N1、H7N9，乙型流感Yamagata、乙型流感Victoria，呼吸道合胞病毒A、B型，副流感病毒1、2、3型，鼻病毒A、B、C组，腺病毒1、2、3、5、7型，肠道病毒A、B、C、D组，人间质肺病毒/人偏肺病毒、麻疹病毒、人巨细胞病毒、轮状病毒、诺如病毒、腮腺炎病毒、水痘-带状疱疹病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、军团菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌、肺炎克雷伯菌、结核分枝杆菌、烟曲霉、白色念珠菌、光滑念珠菌、新生隐球菌]和人基因组DNA均无交叉反应。

7.干扰物质：

样本中存在的外源性干扰物质，苯福林、羟甲唑啉、氯化钠、倍氯美松、地塞米松、氟尼缩松、曲安奈德、布地奈德、莫米松、氟替卡松、盐酸组胺、α-干扰素、扎那米韦、利巴韦林、奥司他韦、帕拉米韦、洛匹那韦、利托那韦、阿比多尔、左氧氟沙星、阿奇霉素、头孢曲松、美罗培南、妥布霉素对试剂盒的检测结果无干扰。咽拭子样本和痰液样本中可能存在的内源性物质如全血和粘液对试剂盒的检测结果无干扰。

- 精密度：

使用三批试剂分别在ABI7500、BIO-RAD CFX96、Gentier 48E和Flash20上对咽拭子及痰液的临界阳性样本、阳性样本和阴性样本进行精密度综合评价:

使用三批试剂盒在四种适用机型上进行批内/批间的精密度评价；

使用三批试剂盒在四种适用机型上进行为期5天的检测，每天分别在上、下午对各样本进行检测，评价日内/日间精密度；

由四名操作者使用三批试剂盒在四种适用机型上进行不同操作者间的精密度评价；

使用三批试剂盒在四种适用机型上及同一型号不同仪器上对各样本进行检测，评价不同仪器型号间及同型号不同仪器间的精密度。

使用三批试剂盒在2个不同实验室分别对各样本在四种适用机型上进行检测，评价不同地点检测精密度。

结果表明，批内/批间、日内/日间、不同操作者、不同适用仪器型号间、同一型号不同仪器间及不同操作地点间检测结果的CV值均小于10%。

- 机型Flash20的单孔精密度：

在3台Flash20上对2019-nCoV低浓度样本、中浓度样本及2019-nCoV阳性对照品进行检测，不同反应模块选择不同的起始时间，每个样本在每个模块中重复检测10次。单孔检测样本的Ct值的CV均小于5%。

10.临床评价：

在三家临床机构完成883例样本的临床试验，与已上市的同类试剂相比：阳性符合率为98.27%，阴性符合率为97.91%，总符合率为98.07%。

【注意事项】

- 本产品仅用于体外诊断，使用前请仔细阅读本说明书。

- 不得使用过期产品，不同批号间的试剂不得混用或互用。

- 试剂盒内各试剂使用前，充分融化并振荡均匀后需进行短暂离心。

- 实验中所用的离心管、移液器吸头，必须保证无RNase和DNase。

- 加样时应使样品完全落入反应液中，不应有样品黏附于管壁，加样后应尽快压紧管盖并混匀。

- 临床实验室应严格按照《医疗机构临床基因扩增实验室管理办法》（卫办医政发〔2010〕194号或现行有效版本）等有关分子生物学实验室、临床基因扩增实验室的管理规范执行。

- 本产品仅针对【样本要求】项说明的样本类型、样本采集和处理方法，进行了验证，对于其他类型样本不能保证产品性能。

【标识的解释】

体外诊断医疗器械

【基本信息】

注册人/售后服务单位名称：卡尤迪生物科技宜兴有限公司

生产企业名称：卡尤迪生物科技宜兴有限公司

生产企业住所：宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园4幢101室、102室

联系方式： 0510-80330909, 0510-80330919

生产地址：江苏省宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园4幢102室, 101-1东，6幢一层中

生产许可证编号：苏药监械生产许20170108号